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ШКАФ ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

ШХЛ-065 СПУ
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – руководство) является документом, совмещенным с инструкцией по эксплуатации шкафа хлебопекарного лабораторного ШХЛ-065 СПУ (в дальнейшем – шкаф).

1.2. Данное руководство в течение всего срока эксплуатации шкафа должно находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Шкаф хлебопекарный предназначен для пробной выпечки хлеба в производственных лабораториях предприятий системы хлебопродуктов и соответствует ГОСТ 26582. Шкаф обеспечивает непрерывное поддержание внутри рабочей камеры стабильной температуры, ее измерение и визуальную индикацию.

2.2. Электропитание шкафа от однофазной сети переменного тока частотой 50 ±1 Гц, напряжением 220 В ±10 %.

2.3. Шкаф отнесен к виду климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

2.4. Вместимость шкафа – 4 противеня. 

Внимание! В связи с постоянным усовершенствованием изделия, внесением конструктивных изменений, повышающих надежность и улучшающих условия эксплуатации, возможны незначительные расхождения между конструкцией шкафа и настоящим руководством.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические характеристики камеры приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры и размеры

	№ п/п
	Наименование параметра
	Значение

параметра
	Примечание

	1
	Диапазон рабочих температур, °С
	от 50 до 300
	

	2
	Точность поддержания средней температуры:

-от заданной по объему камеры, °С;

-максимальное отклонение температуры любой точки от средней, °С
	±5

±3
	

	3
	Диапазон задаваемого времени выпечки, мин
	1…999
	

	4
	Точность отработки времени выпечки, %, не хуже
	+2
	

	5
	Время разогрева незагруженного шкафа от 20 °С до температуры 200 °С, мин, не более
	15
	

	6
	Разовая загрузка, шт.:

- тестовая заготовка для подового хлеба;

- тестовая заготовка для формового хлеба
	1

2
	

	7
	Время непрерывной работы, час, не более
	16
	

	8
	Количество водяного пара, вырабатываемого системой увлажнения рабочей камеры за 1 мин, г, не менее
	25
	

	9
	Размеры рабочей камеры, мм, не менее:

ширина×высота×глубина
	520×350×356
	

	10
	Габаритные размеры шкафа, мм, не более:

ширина×высота×глубина
	820×562×650
	

	11
	Масса шкафа, кг, не более
	52
	

	12
	Потребляемая мощность, кВА, не более
	3,5
	

	13
	Средний срок службы, лет, не менее
	10
	


3.2. Шкаф имеет 2 режима работы: нагрев и выпечка.

3.3. Введенная программа работы шкафа сохраняется при отключении электропитания.

3.4. Шкаф эксплуатируется в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С, относительной влажности 80 % при 25 °С и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (630...800 мм рт. ст.).

3.5. Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплектность поставки шкафа приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Комплектность
	Обозначение
	Наименование
	К-во
	Примечание

	ПГИЖ.681962.013
	Шкаф хлебопекарный ШХЛ-065 СПУ
	1 шт.
	

	
	Комплект монтажных частей: розетка РА-32-255 32А 250В УХЛ4 ТУ 3464-018-11406076-04
	1 шт.
	

	
	Комплект запасных частей: вставка плавкая ВП1-1-3,15А АГО.481.303ТУ
	1шт.
	

	ПГИЖ.735412.049
ПГИЖ.735312.068
	Комплект инструмента и принадлежностей:

Противень

Противень
	2 шт.

2 шт.
	По дополн. договору

	ПГИЖ.681962.013 РЭ
	Руководство по эксплуатации
	1 экз.
	

	ПГИЖ.680104.083
	Упаковка
	1 шт.
	


5. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. По типу защиты от поражения электрическим током шкаф дол- жен относиться к классу 1 по ГОСТ12.2.007.0. Для подключения к сети шкафа в его комплект входит розетка РА-32-255 32А 250В УХЛ4 ТУ 3464-018-11406076-04, имеющая специальный заземляющий контакт, который при монтаже необходимо присоединять к контуру заземления. 

5.2. Присоединение розетки к сети и проверку сопротивления заземляющего контура должен проводить аттестованный специалист, допущенный к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

5.3. Категорически запрещается:

- работать с незаземленным шкафом или неисправным контуром заземления;

- использовать в качестве заземления тепловую, газовую, канализационную систему, трубопроводы горючих жидкостей и т.п. устройства;
- включать шкаф в сеть при наличии видимых повреждений розетки, вилки и соединительного шнура;

- разбирать шкаф, менять предохранитель, не отключив шкаф от сети;

- размещать тестовые заготовки на дне рабочей камеры шкафа.

5.4. Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий шкаф, перед началом работы должен изучить данное руководство и пройти инструктаж по правилам эксплуатации и технике безопасности.

5.5. При установке форм с тестом в шкаф и извлечении готовой выпечки следует использовать рукавицы, работать в одежде с длинными рукавами и не прикасаться к стеклу двери, а также к поверхности двери над стеклом.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
6.1. После доставки шкафа к потребителю должна проводиться приемка от транспортной организации, при  которой производится внешний осмотр упаковки на отсутствие повреждений в процессе транспортирования и хранения транспортной организацией.

Если при приемке шкафа от транспортной организации будет обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке шкафа автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

6.2. При отсутствии повреждений упаковки, распаковать шкаф после выдержки его в условиях, указанных в п. 3.4 настоящего руководства не менее 4 часов, а при ее повреждении - после выполнения действий, указанных в п. 6.1.

После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с разделом 4 настоящего руководства и производится внешний осмотр шкафа на отсутствие механических повреждений.

Претензии по комплектности поставки или на механические  повреждения рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки.

6.3. Для ввода шкафа в эксплуатацию потребитель обязан обеспечить необходимые условия, оговоренные в разделе 2 настоящего руководства.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Распаковать хлебопекарный шкаф, проверить комплектность в соответствии с разделом 4. Убедиться (внешним осмотром) в целостности и исправности всех видимых деталей.

Если шкаф до распаковки находился в холодном помещении, выдержать распакованный шкаф при комнатной температуре в течение 6 ч.

7.2. Внимательно изучить данное руководство.

7.3. Установить на расстоянии 1,5-1,7 м от места, выбранного для установки шкафа, розетку РА-32-255, входящую в комплект поставки. К розетке подвести напряжение питания 220 В, частотой 50 Гц. Сечение подводящих проводов должно выдерживать нагрузку не менее 3,5 кВт. Заземляющий контакт розетки должен быть надежно подключен к внешнему контуру заземления.

7.4. Установить шкаф на рабочем месте.

7.5. Перед началом работы открыть дверь шкафа и проверить отсутствие посторонних предметов. Установить один противень во второе положение сверху, а второй – в четвертое положение сверху. Закрыть дверь поворотом ручки по часовой стрелке до упора.

7.6. Наполнить водой бачок системы пароувлажнения через заливную горловину, расположенную на верхней поверхности корпуса пульта управления. Чтобы уменьшить образование накипи желательно заливать в бачок дистиллированную воду.
Примечание: уровень воды контролировать визуально в окне на пульте управления (уровень воды должен быть не выше верхней риски во избежание  перелива воды).
7.7. Установить автоматический выключатель, расположенный на задней стенке изделия, служащий для защиты изделия от перегрузки по току, в положение «1».

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

8.1. Назначение органов управления и индикации.
На лицевой панели пульта управления (рисунок 1) расположены: 6 цифровых индикаторов, 3 единичных индикатора, 7 клавиш, кнопка включения увлажнения «УВЛ», индикатор «ЗАЩИТА», индикатор «ТЭН» и тумблер «СЕТЬ».

Два ряда цифровых индикаторов отображают температуру «°С» и время «МИН».

Цифровые индикаторы «°С» предназначены для отображения значений текущей или заданной температуры во внутренней камере.

Цифровые индикаторы «МИН» служат для отображения заданного времени выпечки или текущего времени процесса выпечки.
Клавиша «↕» предназначена для включения режимов «НАГР» (нагрев) или «ВЫП» (выпечка), при этом загорается соответствующий единичный индикатор. При вводе программы в режиме «НАГР» на цифровых индикаторах отображается заданная температура нагрева, а в режиме «ВЫП» - заданные температура и время выпечки. При отработке программы в режиме «НАГР» на цифровых индикаторах отображается текущая температура в рабочей камере, в режиме «ВЫП» - текущая температура в камере и текущее время выпечки. 
Клавиша «[image: image2.png]


» предназначена для запуска режимов работы шкафа.

Клавиша «[image: image3.png]


» предназначена для оперативного прекращения работы.

При вводе программы единичные индикаторы соответствующих режимов мигают, в режиме отработки программы горят непрерывно.

Клавиша «[image: image4.png]


»  при вводе программы в режиме «НАГР» работает следующим образом:

- при первом нажатии клавиши начинают мигать цифровые индикаторы «°С», что свидетельствует о разрешении ввода значения температуры клавишами «↑»;

- при втором нажатии клавиши «[image: image5.png]


» цифровые индикаторы мигать прекращают и происходит запись введенного числа в память.
Клавиша «[image: image6.png]


» при вводе программы в режиме «ВЫП» работает следующим образом:
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Рисунок 1 – Лицевая панель шкафа
- при первом нажатии клавиши начинают мигать цифровые индикаторы «°С», что свидетельствует о разрешении ввода значения температуры клавишами «↑»;

- при втором нажатии клавиши «[image: image10.png]


» цифровые индикаторы «°С» мигать прекращают и начинают мигать цифровые индикаторы «МИН», что свидетельствует о разрешении ввода значения времени выпечки клавишами  «↑»;
- при третьем нажатии клавиши «[image: image11.png]


» цифровые индикаторы мигать прекращают и происходит запись введенного числа в память.
При выключении электропитания шкафа введенные значения параметров сохраняются на все время выключения.

Клавиша «[image: image12.png]


» во время отработки программ нагрева и выпечки  при ее нажатии и удерживании служит для отображения введенных параметров текущих режимов.

Работа клавиши разрешена только при включении режимов «НАГР» или «ВЫП» клавишей «↕».

Клавиши «↑» служат для ввода требуемых значений температуры предварительного нагрева и выпечки, а также времени выпечки.

При каждом нажатии на одну из клавиш «↑» изменяется значение соответствующего, расположенного над клавишей, разряда цифровых индикаторов. Изменение происходит следующим образом:

- если текущая цифра разряда менее «9», то происходит увеличение на 1 данного значения;

- если текущая цифра разряда равна «9», то, при очередном нажатии клавиши «↑», в данном разряде устанавливается значение «0».

Дальнейшие нажатия указанной клавиши приводят к изменению значений цифр по ранее описанному принципу.

Работа клавиш «↑» разрешена только в режиме ввода информации, о чем свидетельствует мигание цифровых индикаторов.

Индикатор «ЗАЩИТА» сигнализирует об аварийной  ситуации (температура в рабочей камере превысила 330 °С).
Звуковой сигнал звучит в следующих ситуациях:

- температура достигла заданной в режиме «НАГР»;
- завершение выпечки (окончилось время выпечки).

8.2. Работа с хлебопекарным шкафом:
8.2.1. Включить шкаф выключателем «СЕТЬ». На цифровых индикаторах «°С»  высветится текущая температура в рабочей камере.
8.2.2. Установить клавишей «↕» режим «НАГР», при этом замигает единичный индикатор «НАГР», а на цифровых индикаторах «°С» высветится значение записанной в памяти температуры нагрева.
8.2.3. Задать клавишами «[image: image13.png]


» и «↑», руководствуясь п. 8.1, температу-ру нагрева, соответствующую технологическому процессу (с учетом падения температуры при загрузке рабочей камеры и при включении системы пароувлажнения).
8.2.4. Установить клавишей «↕» режим «ВЫП», при этом замигает единичный индикатор «ВЫП»,  на цифровых индикаторах «°С» высветится значение записанной в памяти температуры выпечки, а на цифровых индикаторах «МИН» - заданное время выпечки.

8.2.5. Задать клавишами «[image: image14.png]


» и «↑», руководствуясь п. 8.1, температу-ру и время выпечки, соответствующую технологическому процессу.

8.2.6. Установить клавишей «↕» режим «НАГР».

8.2.7. Нажать клавишу «[image: image15.png]


». При этом  единичный индикатор «НАГР» прекращает мигать и горит непрерывно. На индикаторах «°С» высвечивается текущая температура в рабочей камере. Если температура в камере меньше заданной, то включится индикатор «ТЭН».

При достижении в рабочей камере заданной температуры звучит непрерывный сигнал, сигнализируя об окончании разогрева шкафа.

8.2.8. Открыть дверь шкафа. Поместить на верхний противень две формы с тестом, а на нижний – одну так, чтобы между стенками камеры и установленными формами оставался зазор для циркуляции воздуха.

8.2.9. Закрыть дверь шкафа.

8.2.10. Произвести увлажнение, удерживая нажатой кнопку «УВЛ» приблизительно 5 с.

Примечание: превышение времени удержания кнопки «УВЛ» приведет к переливу воды.

8.2.11. Нажать клавишу  «[image: image16.png]


».  При этом включится индикатор «ВЫП». На индикаторах «°С» высвечивается текущая температура в рабочей камере, а на индикаторах «МИН» – текущее время выпечки. Если температура в камере меньше заданной, включится индикатор «ТЭН».

По истечении заданного времени звучит непрерывный сигнал, сигнализируя об окончании выпечки.

8.2.12. Открыть дверь шкафа и  извлечь формы.

8.2.13. Для индикации в процессе работы заданных параметров текущего режима нажать клавишу «[image: image17.png]


».

8.2.14. Для проведения повторного процесса нажать предварительно клавишу «[image: image18.png]


».   

8.3. Перечень возможных неисправностей в процессе использования шкафа по назначению и рекомендации по их устранению приведен в таблице 3.
Таблица 3 – Возможные неисправности и способы их устранения
	Внешнее проявление неисправности
	Вероятная причина
	Способ устранения

	1. При включении в сеть не светится индикатор «СЕТЬ»
	1.1. Отсутствие напряжения в сети.
1.2. Выключен выклю-чатель автоматический.
1.3. Неисправен сете-вой шнур или вилка.
1.4. Неисправны предо-хранители в силовом блоке
	1.1. Проверьте наличие напряжения в сети.
1.2. Включите выключатель.
1.3. Прозвоните цепи сетевого шнура и устраните дефект.
1.4. Замените неисправ-ные предохранители

	2. После нажатия клавиши «ПУСК» вентилятор вращается, а показания индикатора температуры длительное время  не изменяются
	2.1. Обрыв в цепи нагревателя
	2.1. Прозвоните цепь и устраните обрыв

	3. После нажатия клавиши «ПУСК» вентилятор не вращается, и показания индикатора температуры длительное время  не изменяются
	3.1. Не «срабатывает» концевой выключатель закрытия двери
	3.1. Подрегулировать упор концевого выключателя


8.4. Для замены неисправной лампы освещения камеры шкафа необходимо:

- открутить внутри камеры две гайки, крепящие рассеивающее стекло;
- снять стекло;
- заменить лампу;
- установить рассеивающее стекло и закрутить гайки.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Условия транспортирования шкафа должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. 

9.2. Условия хранения шкафа в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

9.3. В местах хранения шкафа не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию металлических частей и разрушающих изоляцию.

9.4. Во время погрузочно-разгрузочных работ шкаф не должен подвергаться ударам и воздействиям атмосферных осадков.

ВНИМАНИЕ!


 При транспортировании шкаф должен быть прикреплен к нижнему щиту ящика болтами.

 Ящик с упакованным в нем шкафом должен закрепляться так, чтобы исключить его перемещение в процессе транспортирования

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ТУ 5131-006-00141798-98 при соблюдении условий эксплуа-тации, хранения и транспортирования, установленных указанными техничес-кими условиями и данным руководством по эксплуатации.

10.2. Гарантийный  срок  эксплуатации  шкафа – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня отгрузки шкафа потребителю.

10.3. Гарантийный ремонт шкафов проводит предприятие-изго-товитель – АО «Смоленское СКТБ СПУ» или специализированная организация, имеющая договор с предприятием-изготовителем за счет последнего.
10.4. При проведении гарантийного ремонта на предприятии-изго-товителе, потребитель производит возврат шкафа в упаковке предприятия-изготовителя или упаковывает термостат за свой счет в упаковку, обеспечивающую его защиту от механических повреждений.

10.5. При проведении гарантийного ремонта сроки гарантии продлеваются на время, прошедшее с момента поступления шкафа в ремонт до окончания ремонта.

10.6. Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации шкафа;

- при повреждении шкафа во время транспортировки в случае повреждения заводской упаковки или ее отсутствия;

- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь шкафа посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых и животных;
- при наличии механических повреждений наружных или внутренних деталей, узлов, проводников шкафа, возникших в процессе эксплуатации;
- при отсутствии или нарушении правил технического обслуживания;

- при нарушении, повреждении или отсутствии заводских пломб;

- в случаях, когда предприятием-изготовителем установлена необосно-ванность претензии потребителя. 

10.7. В случаях выхода шкафа из строя в послегарантийный период ремонт может производиться предприятием-изготовителем по отдельному договору за счет потребителя.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ШКАФ ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

ШХЛ-065 СПУ
заводской № .....……
изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий 
ТУ 5131-006-00141798-98 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП
_____________________
_____________________

личная подпись

расшифровка подписи

_______________________

год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

ШКАФ ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

ШХЛ-065 СПУ
заводской № .......

Упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

______________  __________________  _____________________

должность

    личная подпись     расшифровка подписи

_____________________

год, месяц, число

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Смоленское СКТБ СПУ»
Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97
Контактные телефоны: (4812) 31-31-21, 31-00-90
e-mail: info@sktb-spu.ru
http://sktb-spu.ru
сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru
Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

ШКАФ ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

ШХЛ-065 СПУ

 заводской № .......

Дата выпуска _________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя __________________

штамп ОТК


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Смоленское СКТБ СПУ»

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97

Контактные телефоны: (4812) 31-31-21, 31-00-90

e-mail: info@sktb-spu.ru
http://sktb-spu.ru
сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru
Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

ШКАФ ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

ШХЛ-065 СПУ

 заводской № .......

Дата выпуска _________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя __________________

штамп ОТК


Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер шкафа хлебопекарного_____________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла _______________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Дата ремонта_______________________________________________





число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт_______________

Подпись владельца шкафа, 

подтверждающего ремонт ___________________________________

              Штамп ремонтного предприятия

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер шкафа хлебопекарного ____________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла _______________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Дата ремонта_______________________________________________





число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт_______________

Подпись владельца шкафа, 

подтверждающего ремонт ___________________________________

              Штамп ремонтного предприятия

[image: image19.jpg]EBPA3UUCKUU 3KOHOMUYECKUN COIO3
OEKINMAPALMA O COOTBETCTBUU

3asisurenn OTkpbiTOe akuMonepHoe o6iectso "CMOJIEHCKOE CIEILMAJILHOE
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COOTBETCTBYET TPeOOBAHNUSIM

Texunueckoro pernamenrta Tamokennoro cotosa "O 6e30MacHOCTH HU3KOBOILTHONO obopynoanus" (TP TC
004/2011) |

Texnnueckoro pernamenra TamoskeHHOro cot03a "DAEKTPOMArHUTHAS COBMECTUMOCTb TeX HHUECKHX cpeacTs”
(TP TC 020/2011)
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Jlonommrensnas nudopmanus

Y CJI0BHsl M CPOKH XpaHEHHsl CTAHAAPTHBIE MPH HOPMATbHBIX 3HAYEHHUSIX KIIMMATHYECKHX (akTOpOB BHELLIHEH
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MPOM3BOACTBCHHbIX 30HAX C MaJlbiM dHepronoTpedaeHuem. TpeboBaHus 1 MeTO/IbI UCTbITaHKi", paszaensl 4, 6-9
'OCT 30804.6.3-2013 "CoBMECTHMOCTL TEXHHYECKHMX CPE/CTB 21EKTPOMArHHTHAS. DNEKTPOMArHUTHBIC MOMEXH
OT TEXHHUCCKHUX CPE/ICTB, MPUMEHSAEMbIX B )KHJIbIX, KOMMEPHECKUX 30HAX U MPOU3BOACTBEHHBIX 30HAX C MaJIbIM
oHepronorpediernem. Hopmbl u MeTosb uenbitanuii", Jleknapains cooTBeTCTBHS pacrpocTpaHseTcs Ha
NPOYKLHIO, M3rOTOBJCHHYIO C 1aThl U3rOTOBACHHWS 0TOOpaHHbIX 00pa3ioB (Mpol) MPoayKLMK, NMPOLLEILINX
UCCJICIOBaHUs (MCTbITaHKMA) U U3Mchemwa. 2 1.08.2023 ronaa.

Ne
o /. \J
Jlexsiapauust o coorBeTeTf

L
41020

of PAM 4/ %
S %,

arbl perucrpannu no 27.09.2028 sxjounresibuo.
[LTankun Cepreii AnekcaHapoBuy

(P.H.0O. 3anBuTens)

[N
KOHC
ot rp)’*
(MOINHCH)

Perucrpaunonnsiii nomep nexinapanun o coorsercrenn: EADC N RU JI-RU.PA07.B.98221/23

Jara perucrpannu neknapaunuu o coorserereun: 28.09.2023




