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ШКАФ РАССТОЙНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ШРЛ-065 СПУ
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Приложение 2. Талон № 2 на гарантийное обслуживание.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – руководство) является документом, совмещенным с инструкцией по  эксплуатации  шкафа  расстойного  лабораторного  ШРЛ-065 СПУ (в дальнейшем – шкаф).

1.2. Данное руководство в течение всего срока эксплуатации шкафа  должно находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Шкаф расстойный лабораторный предназначен для расстойки тестовых заготовок для пробной выпечки хлеба в производственных лабораториях предприятий системы хлебопродуктов и соответствует ГОСТ 26582. Шкаф обеспечивает непрерывное поддержание внутри рабочей камеры стабильной температуры, ее измерение и визуальную индикацию.

2.2. Шкаф работает от сети переменного тока 220±10%  В и  частотой 50(1 Гц.

2.3. Шкаф отнесен к виду климатического исполнения - УХЛ4.2 по ГОСТ 15150

Внимание! В связи с постоянным усовершенствованием изделия, внесением конструктивных изменений, повышающих надежность и улучшающих условия эксплуатации, возможны незначительные расхождения между конструкцией шкафа и настоящим руководством.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические характеристики шкафа приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные технические характеристики
	Наименование параметра
	Значение параметра
	Примечание

	1. Объем рабочей камеры, л, не менее
	67
	

	2. Диапазон регулируемых температур, °С
	от (Т окр. +5) до 45
	Токр.-температура окружающей среды

	3. Предельное отклонение средней температуры от заданной по объему камеры,°С
	(1
	

	4. Максимальное отклонение температуры любой точки от средней,°С
	(0,5
	

	5. Время разогрева от 10 °С до 31 °С, мин, не более
	20
	

	6. Время непрерывной работы, ч, не менее
	16
	

	7. Потребляемая мощность, В·А, не более
	550
	

	8. Размеры рабочей камеры, мм, не менее:
  длина 
  ширина
  высота
	350

520

350
	

	9. Габаритные размеры шкафа, мм, не более:
  длина
  ширина
  высота
	600

820                                                                                                                                                                          
562
	

	10. Масса, кг, не более
	42
	

	11. Средний срок службы, лет, не менее
	10
	


3.2. Шкаф расстойный при эксплуатации должен быть устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 и эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10° до 35 °С, относительной влажности 80 % при 25 °С и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

3.3. Сведения о содержании  драгоценных металлов отсутствуют.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1.Комплект поставки шкафа расстойного приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Комплектность 
	Обозначение
	Наименование
	К-во
	Примечание

	ПГИЖ.681962.007-01
	Шкаф расстойный лабораторный
	1 шт.
	

	
	ШРЛ-065 СПУ
	
	

	
	Вставка плавкая
	
	

	
	ВП1-1 3,15А
	1 шт.
	

	
	АГО.481.303 ТУ
	
	

	ПГИЖ.307341.005
	Кювета
	1 шт.
	

	ПГИЖ.304121.034
	Полка
	2 шт.
	

	ПГИЖ.735412.049
	Противень
	2 шт.
	По дополн. договору

	ПГИЖ.680104.084
	Упаковка
	1 шт.
	

	ПГИЖ.681962.007-01 РЭ
	Руководство по эксплуатации
	1 экз.
	


5. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. По типу защиты от поражения электрическим током шкаф относится к классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0.

5.2. Для подключения шкафа к сети использовать розетку с заземляющим контактом типа F, который при монтаже необходимо присоединять к контуру заземления с сопротивлением не более 4 Ом.

5.3. Присоединение розетки к сети и проверку сопротивления заземляющего контура должен проводить аттестованный специалист, допущенный к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

5.4. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· работать с незаземленным шкафом или неисправным контуром заземления;

- использовать в качестве заземления тепловую, газовую, канализационную систему, трубопроводы горючих жидкостей и т.п;
- включать шкаф в сеть при наличии видимых повреждений розетки, вилки и соединительного шнура;

- разбирать шкаф, менять предохранитель, не отключив шкаф от сети;

- размещать тестовые заготовки на дне рабочей камеры шкафа.

5.5.Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий шкаф, перед началом работы должен изучить данный документ.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. После доставки шкафа к потребителю должна проводиться приемка от транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки на отсутствие повреждений в процессе транспортирования и хранения транспортной организацией.

Если при приемке шкафа от транспортной организации будет обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке шкафа автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

6.2. При отсутствии повреждений упаковки распаковать шкаф после выдержки его в условиях, указанных в п. 3.2 настоящего руководства не менее 4 часов, а при ее повреждении - после выполнения действий, указанных в п. 6.1.

После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с разделом 4 настоящего руководства и производится внешний осмотр шкафа на отсутствие механических повреждений.

Претензии по комплектности поставки или на механические повреждения рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки.

6.3. Для ввода шкафа в эксплуатацию потребитель обязан обеспечить необходимые условия, оговоренные в разделе 2 настоящего руководства.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Для подготовки шкафа к работе необходимо:

- установить на расстоянии 1,5-1,7 м от места, выбранного для установки шкафа, розетку с заземляющим контактом типа F. К розетке подвести напряжение питания 220 В, частотой 50 Гц. Заземляющий контакт розетки должен быть надежно подключен к внешнему контуру заземления.

· разместить шкаф на рабочем месте;

· заполнить водой кювету для увлажнения воздуха и установить ее в рабочую камеру таким образом, чтобы большая боковая поверхность кюветы располагалась около задней стенки камеры. Величина увлажнения в камере регулируется перемещением крышки кюветы. 
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

         8.1. Включить шкаф в сеть с помощью сетевой вилки. 

         8.2. Включить переключатель «СЕТЬ», при этом на цифровом табло панели управления, находящейся на пульте шкафа (рисунок 1), высвечивается текущая температура в камере шкафа.

Если заданная температура больше, чем температура в камере, включатся индикатор «ТЭН» и светодиодный индикатор на цифровом табло. Индикаторы сигнализируют о включении нагревателя.

8.3. При необходимости корректировки программы нажать клавишу «Р», при этом на цифровом табло высветится заданная ранее температура, а в крайнем правом разряде цифрового индикатора высветится точка.

Установить клавишами «▲»  «▼» на панели управления требуемую температуру в рабочей камере, контролируя её по показаниям цифрового табло. 

8.4. Для записи в память введённой информации и для включения шкафа в работу нажать клавишу «Р», при этом на цифровом табло высветится текущая температура в камере, а  точка в правом разряде цифрового индикатора погаснет.

8.5. Введенная температура сохраняется в памяти шкафа при выключении питания.

Внимание! Индикатор «ТЭН» может светиться непрерывно или в импульсном режиме.

8.6. При загорании индикатора «АВАРИЯ», сигнализирующем об аварийном превышении температуры, необходимо выключить шкаф и принять меры к устранению неисправностей.
         Внимание! До выхода на установившийся тепловой режим температура в рабочей камере на непродолжительное время может превышать заданную.

         8.7. При необходимости можно включить освещение камеры (кнопка «СВЕТ» находится на лицевой панели шкафа). Свет включен при принудительном удержании кнопки в нажатом положении.

         После окончания работы протереть влажной тряпкой двери, внутреннюю поверхность и полки шкафа.

8.8. Техническое обслуживание шкафа должно проводиться не реже одного раза в месяц, при этом шкаф должен быть отключен от электрической сети, для чего сетевую вилку следует вынуть из розетки.

При техническом обслуживании необходимо проверить шкаф визуально на соответствие правилам техники безопасности, проверить исправность защитного заземления выявить неисправности, опросом обслуживающего персонала и устранить их.

8.9. Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей и методы их устранения приведен в таблице 3.

          Таблица 3 – Возможные неисправности и способы их устранения
	Наименование неисправностей и их внешнее проявление
	Вероятная причина
	Метод устранения

	При включении в сеть не светятся индикаторы
	Отсутствие напряжения в питающей сети.
Неисправны предохранители
	Проверьте напряжение питающей сети и устраните неисправность.
Замените неисправные предохранители

	После установления заданной температуры и нажатия клавиши «Р» показания цифрового индикатора не изменяются
	Неисправны оптосимистор или силовой симистор.
Обрыв в цепи нагревателя
	Заменить оптосимистор или силовой симистор.
Устранить обрыв

	Горит индикатор «АВАРИЯ»
	Обрыв в цепи датчика температуры.
Пробой в цепи силового симистора
	Устранить обрыв.
Заменить датчик.
Заменить силовой симистор

	Отклонение температуры от заданной превышает допустимое
	Нарушена регулировка температуры
	Произвести замену датчика температуры или процессора


8.10. Для замены неисправной лампы освещения камеры шкафа необходимо: открутить внутри камеры две гайки, крепящие рассеивающее стекло, снять стекло, заменить лампу, установить рассеивающее стекло и закрутить гайки.
9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Условия транспортирования шкафа должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

9.2. Условия хранения шкафа в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

9.3. В местах хранения шкафа не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных  газов  и  других вредных примесей, вызывающих коррозию металлических частей и разрушающих изоляцию.
9.4. Во время погрузочно-разгрузочных работ шкаф не должен подвергаться ударам и воздействиям атмосферных осадков.
ВНИМАНИЕ!


При транспортировании шкаф должен быть прикреплен к нижнему щиту ящика болтами.

Ящик с упакованным шкафом должен закрепляться так, чтобы исключить его перемещение в процессе транспортирования.
10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ТУ 5131-006-00141798-98 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования установленным указанными техническими условиями и данным руководством.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня отгрузки шкафа потребителю.

10.3. Гарантийный ремонт шкафов проводит предприятие-изготовитель – АО «Смоленское СКТБ СПУ» или специализированная организация, имеющая договор с предприятием-изготовителем за счет последнего.
10.4. При проведении гарантийного ремонта на предприятии-изготовителе, потребитель производит возврат шкафа в упаковке предприятия-изготовителя или упаковывает термостат за свой счет в упаковку, обеспечивающую его защиту от механических повреждений.

10.5. При проведении гарантийного ремонта сроки гарантии продлеваются на время, прошедшее с момента поступления шкафа в ремонт до окончания ремонта.

10.6. Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации шкафа;

- при повреждении шкафа во время транспортировки в случае повреждения заводской упаковки или ее отсутствия;

- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь шкафа посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых и животных;
- при наличии механических повреждений наружных или внутренних деталей, узлов, проводников шкафа, возникших в процессе эксплуатации;
- при отсутствии или нарушении правил технического обслуживания;

- при нарушении, повреждении или отсутствии заводских пломб;

- в случаях, когда предприятием-изготовителем установлена необоснованность претензии потребителя.
10.7. В случаях выхода шкафа из строя в послегарантийный период ремонт может производиться предприятием-изготовителем по отдельному договору за счет потребителя.
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Рисунок 1 – Панель управления
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-065 СПУ 

ПГИЖ. 681962.007, заводской № .......

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ 5131-006-00141798-98 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП       _____________________    _____________________

                                  личная подпись               расшифровка подписи

          ____________________

               год, месяц, число

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-065 СПУ 

ПГИЖ. 681962.007, заводской № .......

Упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____________________     ____________________  __________________

            должность                         личная подпись       расшифровка подписи

        _____________________

               год, месяц, число

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Смоленское СКТБ СПУ»
Россия,  214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97,

контактные телефоны: (4812) 31-31-21, 31-00-90

e-mail: info@sktb-spu.ru
http://sktb-spu.ru
сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru
Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1 

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-065 СПУ 

ПГИЖ 681962.007 , заводской № .......

Дата выпуска _________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ____________________

                                                                                           штамп ОТК

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Смоленское СКТБ СПУ»
Россия,  214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97,

контактные телефоны: (4812) 31-31-21, 31-00-90
e-mail: info@sktb-spu.ru
http://sktb-spu.ru
сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru
Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Шкаф расстойный тепловой ШРЛ-065 СПУ 

ПГИЖ 681962.007 , заводской № .......

Дата выпуска _________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ____________________

                                                                                           штамп ОТК

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер шкафа___________________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла _______________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта________________________________________________

                                          число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт_______________

Подпись владельца шкафа, 

подтверждающего ремонт ___________________________________

              Штамп ремонтного предприятия

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер шкафа___________________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла _______________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Дата ремонта________________________________________________

                                          число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт________________

Подпись владельца шкафа, 

подтверждающего ремонт ___________________________________

            Штамп ремонтного предприятия
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3asisurenn OTkpbiTOe akuMonepHoe o6iectso "CMOJIEHCKOE CIEILMAJILHOE
KOHCTPYKTOPCKO-TEXHOJIOI'MYECKOE BEKOPO CUCTEM ITPOI'PAMMHOI'O VITPABJIEHUS"
MecTo HaxoxkaeHHs (apec FOPUANYECKOrO JIMLA) M aJipec MecTa ocyuiecTryieHUs aestenbHocTU: 214020, Poccus,
CmoneHcekas obsacTb, ropoa CmoseHek, yauua lLlleBuenko, oM 97

OCHOBHO# rOCy1apCTBEHHBII perucTpaurontbiii Homep 1026701429655,

Tenedon: +74812313101 Aapec 371€KTPOHHOMN MOYTHI: office@sktb-spu.ru

B jiue [ eHepanbHoro aupextopa Lllankuna Cepres Anekcanaposuua

3asBageT, UTo Komnaekr abopatopHoro xaebonekapuoro obopyaosanus, mosens KOXIT B cocrase: tkad
xsiebonexkapHblit 1abopatopHbiii, moaens LLIXJI-065 CITY: lkad paccToinblit naboparophsiii, moaess LIIPJI-065
CitY,

Msrorosuresns OTkpbiToe akunonepHoe obuiectso "CMOJIEHCKOE CITELIMAJIbBHOE
KOHCTPYKTOPCKO-TEXHOJIOI'MYECKOE BKOPO CUCTEM ITPOTPAMMHOTO YITPABJIEHUST"
MecTo HaxoxaeHus (aApec OPUIMUECKOrO JIMLIA) M aIPec MECTa OCYLIECTBICHHS 1eATebHOCTH 110 H3FOTOBICHHIO
npoaykuuu: 214020, Pocens, Cmonenckas obnacts, ropon Cmonenck, ynuua Lllesuenko, 1om 97

[ Ipoaykums nsrorosnena B coorBetcTBuur ¢ TY 5131-006-00141798-98 « KOMITJIEKT JIABOPATOPHOTO
XJIEBOITEKAPHOI'O OBOPYJIOBAHUS KOXIT».

Koa (koabl) TH BDJI EADC: 8438101000

CepuiiHblii BbINYCK

COOTBETCTBYET TPeOOBAHNUSIM

Texunueckoro pernamenrta Tamokennoro cotosa "O 6e30MacHOCTH HU3KOBOILTHONO obopynoanus" (TP TC
004/2011) |

Texnnueckoro pernamenra TamoskeHHOro cot03a "DAEKTPOMArHUTHAS COBMECTUMOCTb TeX HHUECKHX cpeacTs”
(TP TC 020/2011)

Jdexapanusi 0 COOTBETCTBHH NPHHSATA HA OCHOBAHHH

[TpoTOKO0B HeTbITaHKH NoNo 4/W111-28.09/23, 5/V11-28.09/23 o1 28.09.2023 rosa, BbIIaHHbIX
UCIIBITATEJIbHBIM LIEHTPOM «CERTIFICATION GROUP» O61iecTsa ¢ OrpaHUYEHHOW OTBETCTBEHHOCThIO
«IPAHCKOHCAJITUHI» (peructpaunonHbiii Homep atrectata akkpeautaiiid MSMQ.01.A.01 15095)

Cxema eKkJIapupoBaHHsi COOTBETCTBUS: | 11

Jlonommrensnas nudopmanus

Y CJI0BHsl M CPOKH XpaHEHHsl CTAHAAPTHBIE MPH HOPMATbHBIX 3HAYEHHUSIX KIIMMATHYECKHX (akTOpOB BHELLIHEH
cpebl. Cpok i1y x0bl (FOAHOCTH) yKa3aH B 3KCIIIyaTalMOHHOM JokyMeHTaunk. OGo3HaueHus 1 HAUMEHOBAHHS
CTAHNAPTOB, BKJIIOYCHHBIX B NEPEYHHU CTAHAAPTOB, B PE3Y/IbTATE NPUMEHEHHUSI KOTOPbIX Ha J100POBOILHON OCHOBE
obecneunsaercs cobmonetue tpedoranuit TP TC 004/2011 "O 6e30nacHOCTH HH3KOBOILTHOFO obopynoBaHus";
TP TC 0202011 "DnexrpomaruutHas coBMecTUMOCTh TexHuueckux cpeacts”: FOCT 12.2.007.0-75 "Cucrema
cTanapToB GesonacHocTh Tpyaa. Manenus snekrporextuueckue. O6iine Tpebosarmns Ge3onacHocTH", pasaen 8
FOCT 30804.6.1-2013 "CoBMECTHMOCTH TEXHHYECKHX CPE/CTB 1EKTPOMArHUTHas. Y CTOHYHMBOCTD K
SJICKTPOMArHUTHLIM MOMEXaM TEXHUUECKHUX CPE/ICTB, NPUMEHAEMBIX B )KUJIbIX, KOMMEPHYECKHUX 30HAX U
MPOM3BOACTBCHHbIX 30HAX C MaJlbiM dHepronoTpedaeHuem. TpeboBaHus 1 MeTO/IbI UCTbITaHKi", paszaensl 4, 6-9
'OCT 30804.6.3-2013 "CoBMECTHMOCTL TEXHHYECKHMX CPE/CTB 21EKTPOMArHHTHAS. DNEKTPOMArHUTHBIC MOMEXH
OT TEXHHUCCKHUX CPE/ICTB, MPUMEHSAEMbIX B )KHJIbIX, KOMMEPHECKUX 30HAX U MPOU3BOACTBEHHBIX 30HAX C MaJIbIM
oHepronorpediernem. Hopmbl u MeTosb uenbitanuii", Jleknapains cooTBeTCTBHS pacrpocTpaHseTcs Ha
NPOYKLHIO, M3rOTOBJCHHYIO C 1aThl U3rOTOBACHHWS 0TOOpaHHbIX 00pa3ioB (Mpol) MPoayKLMK, NMPOLLEILINX
UCCJICIOBaHUs (MCTbITaHKMA) U U3Mchemwa. 2 1.08.2023 ronaa.
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arbl perucrpannu no 27.09.2028 sxjounresibuo.
[LTankun Cepreii AnekcaHapoBuy
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Perucrpaunonnsiii nomep nexinapanun o coorsercrenn: EADC N RU JI-RU.PA07.B.98221/23

Jara perucrpannu neknapaunuu o coorserereun: 28.09.2023
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